Infračervený teploměr GM 700
Návod k použití, odkazuje se k obrázkům na originálním návodu
A.

Tento teploměr se používá pro měření teploty povrchů objektů, např. horkých, nebezpečných, vzdálených. Měření probíhá rychle a bezkontaktně

B.
1. Varování:
1) Nemiřte laserem přímo či nepřímo odrazem do očí.
2) Teploměr nemůže měřit přes transparentní povrchy jako je sklo a umělá hmota. Budou změřeny teploty těchto povrchů.
3) Pára, prach, kouř a jiné částice mohou znemožnit přesné měření blokováním optiky přístroje.

2. Upozornění:
Nevystavujte teploměr:

1) Vlivům elektromagnetického pole (např. oblouková svářečka,  indukční tělesa)
2) Teplotním šokům (při velké změně teploty prostředí vyčkejte 30 minut před měřením)
3) Neponechávejte teploměr v blízkosti předmětů s vysokou teplotou.

C. Optika měření
1. D/S poměr teploměru je 12:1. Znamená to, že čím více jste vzdáleni od měřeného předmětu, tím větší plochu měříte a ovlivňuje to přesnost měření.
2. Zorné pole. Pro  měření je důležité, aby předmět byl větší než „spot“ (kolečko o průměru 1/12 vzdálenosti od předmětu) . Pokud je třeba vysoká přesnost, předmět by měl být alespoň 2x větší než „spot“
D. Emisivita

Většina organických materiálů, nabarvených či z oxidovaných povrchů má emisivitu 0.95 (přednastaveno). Nepřesné měření je z lesklých nebo leštěných povrchů. Pro větší přesnost proto změňte emisivitu nebo přikryjte povrch předmětu páskou. Poté vyčkejte, až páska získá stejnou teplotu jako předmět.

E. 

1. Použití přístroje
1) Vložte baterii 9V
2)Zmáčkněte spoušť pro zapnutí přístroje
3) Zamiřte na měřený povrch a zmáčkněte spoušť, na displeji se ukáže teplota. Laser na přístroji se používá pouze pro zaměření.
2. Naleznutí nejteplejšího místa
1) Namiřte teploměr mimo měřený předmět a poté přejíždějte sem a tam přes předmět (obr. 1).

F. LCD display a tlačítka

A: měřená teplota
B: měřící jednotka
C: ikonka zapnutého laseru
D: ikonka zapnutého podsvícení
E: ikonka stavu baterie
F: ikonka měření
G: ikonka funkce data hold
H: indikace režimu/emisivity
I:
J: ikonka alarmu nízké teploty
K: ikonka alarmu vysoké teploty

2. Popis tlačítek (obr. 2)
1) Spoušť: Po zapnutí přístroje se na 1 sekundu zobrazí nápis VERxx a přejde do nápisu SCAN – měření. Po uvolnění spouště se zobrazí HOLD ikona. K automatickému vypnutí poté dojde za 30 sekund.
2) Laser/podsvícení:  Zapíná laserové ukazovátko a podsvícení. Podsvícení trvá 1é sekund po jakékoliv operaci.
3)-6) Funkční tlačítka: Stisknutím tlačítka 3 -MODE – LCD střídavě zobrazuje MAX-MIN-DIF-AVG-HAL-LAL-STO-EMS. Stisknutím tlačítka 4 pak vstoupíte do nastavování/zobrazení  těchto hodnot.
a. MAX: maximální měřená teplota
b. MIN: minimální měřená teplota
c. DIF: Změříte předmět, promačkáte se do režimu DIF tlačítkem MODE a stisknete SET. Od té doby vidíte dole rozdíl od poslední měřené hodnoty.
d. AVG: zobrazí průměrnou teplotu
e. HAL: Tlačítky 5 nastavíte alarmovou teplotu a potvrdíte tlačítkem 4. Při překročení této teploty se rozezní zvukový signál.
f. LAL: Tlačítky 5 nastavíte alarmovou teplotu a potvrdíte tlačítkem 4. Při nižší než nastavené teplotě se rozezní zvukový signál.
g. STO: 
h. EMS: Nastavení emisivity. Tlačítky 5 nastavte emisivitu a potvrďte tlačítkem 4.

7) Přepínač °C/°F

